## 合同包一（骨科类）
金海街道社区卫生服务中心设备采购项目表（骨科类）
序号 | 设备名称 | *规格型号 | 主要技术参数 | *计量单位 | *采购数量 | 供应商扩充星号参数 | 供应商扩充普通参数
1 | 多体位医用诊疗床（定制款） | 社区卫生服务中心中医药服务基本设备之一，多体位医用诊疗床是一款辅助治疗师对颈、胸、腰椎病患者进行治疗的设备，定制款更加能满足临床医生诊疗需求，更好地服务患者。 | 1、调整为：尺寸：长×宽×高（mm）：2000×800×800，允差±3%，高度可调节。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。 | 台 | 20
2 | 综合手术床 | 一般诊疗设备：综合手术床是为手术提供了一个稳定、可调节的工作平台；属于门诊清创、手术室必备设备。 | 1、床身长度： ≥2070mm、床身宽度：≥550mm、床面高度可调范围700--1000mm。 2、床面分为5部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段。 3、全304不锈钢床身、立柱，易清洁，抗污染。 4、可超过300mm距离的平移(前后平移），为术中使用C型臂提供良好的透视区域，可配合X光片盒使用。 5、头板折转最大角度上折≥45°，下折≥90°。 6、台面左右倾最大角度≥15°。 7、台面前后倾最大角度 前倾≥25°，后倾≥25°。 8、腿板下折最大角度≥90°，外展最大角度≥90°。 9、背板上折最大角度≥75°，背板下折最大角度≥20°。 10、最大承重：300Kg ,纵向移动后体位最大可承重200Kg。 11、静音脚轮，移动方便。 12、手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，配置腰桥。 13、手术床具有集中控制电动操作系统，保证电动装置可完成手术过程中的各项体位调节，包括台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折、平移。 14、带有机械刹车系统，可以方便医生锁定手术床。 15、床面防静电，有绝佳的X线透视性能，床板及床垫皆由透X线材料制成。 16、床垫由高分子材料制成，一次成形，易清洁耐腐蚀，不易破损，可依据病人体温自然塑型，抑菌、防静电，可有效防止病人产生褥疮，手术床配有高性能充电电池，可满足不少于50次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。 17、可配置多功能头架、骨科牵引架。 | 台 | 1
3 | 妇科检查床 | 妇科检查床是指医院进行各种妇科检查，诊断手术及计划生育检查的辅助医疗设备；属于妇科最基础设备设施，也是基公卫妇女“两癌”筛查的必备设备。 | 1、长：≥2000mm 2、宽：≥500mm 3、高：≥750mm 4、背板上折：≥60° 5、背板下折：≥15° 6、腿板下折：≥90° | 台 | 2
4 | 电脑中频治疗仪 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别电疗设备之一，电脑中频治疗仪适用于治疗小儿脑瘫、脑卒中后的偏瘫、脑外伤、脊髓损伤等导致的肢体功能障碍及关节疼痛，适应症广，病源多；据统计脑卒中是引起成人残疾的第一位原因之一，在存活者中，90%有不同的功能缺失，而中国每年有150万～200万新发卒中的病例。所以为病人提供相应的康复设备不仅满足了患者的需求、提高了患者的康复率，也提高了我院的诊疗水平,适应症广。 | 1、输出通道：至少四路中频加透热输出。 2、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 3、中频载波波形：双向方波。 4、调幅度：0%～100%，允差±5％。 5、处方：至少100个固定处方。 | 台 | 20
5 | 颈椎牵引椅（龙氏椅） | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别治疗设备之一，用于颈椎牵引治疗、舒筋活络的专利康复理疗设备。配合龙氏三步定位诊断，牵引下正骨法的10余中正骨手法，达到治疗颈椎各种疾病的目的。 | 1、工作牵引力：40-300N（牛顿）范围内可调节，每档不超过20N。 2、起始牵引力：不高于40N。 3、牵引行程：0-320mm。 | 台 | 3
6 | 体外冲击波治疗仪 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别治疗设备之一，体外冲击波治疗仪是一项较新的康复医学治疗技术，2000年左右CFDA批准体外冲击波治疗仪治疗网球肘、足跟痛等疼痛类疾病，到现在在骨肌疾病领域的应用已经有数十年，技术较为成熟，加之目前疼痛性的疾病，如肩周炎、网球肘、下腰痛、髌腱炎、足跟痛等病人的数量一直在增加，同时随之人们经济生活水平的提高，就医的病患数量也较之前有很大的增加。体外冲击波治疗仪疗效突出；因此购置此设备后，有利于提高科室的整体业务水平，跟进一步满足患者诊疗需求。 | 1、气压弹道式冲击波，工作压力：1×10²kPa-5.0×10²kPa（1—5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。 2、最大能量密度≥5mJ/mm2。 3、最大输出能量≥212mJ。 4、频率1-22Hz，调节步进值0.5Hz。 5、冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。 6、一共配备至少6个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。 | 台 | 2
7 | 超声波治疗仪 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别超声治疗设备之一，超声波治疗仪是一项成熟的康复医学治疗技术，随着人们经济生活水平的提高，对术后如肌痉挛、结缔粘连、骨不愈合等影响康复症状的处理需求迫切。超声波治疗仪的使用率很高，目前已经配备此设备的医院每天治疗病人的数量在20-30人之间，甚至更多；因此购置此设备后，有利于提高科室的整体业务水平，跟进一步满足患者诊疗需求。 | 1、显示方式：液晶显示 2、声工作频率：1MHz±10% 3、有效声强：0～1.5W/cm²。 4、定时范围：1～30min 5、波束类型：准直型。 | 台 | 2
8 | 颈椎牵引机（电动） | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别治疗设备之一，随着人们生活节奏加快，身体机能出现问题的人数越来越多；骨骼肌肉损伤康复、神经损伤功能康复、慢性疼痛功能康复、老年病功能康复等领域患者越来越多，颈椎牵引机是用于颈椎牵引治疗、舒筋活络的康复理疗设备。 | 1、颈椎牵引力：0～300N范围内调节。 2、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm。 3、牵引力自动补偿功能。 4、具备牵引力过大自动保护功能。 5、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 | 台 | 3
9 | 低频交变磁场治疗仪（骨科） | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别电疗设备，激光低频交变磁场治疗机是集低强度激光技术与低频脉冲强磁场功能为一体的疼痛治疗设备。低强度激光作用于人体组织，具有对细胞激活作用及深部刺激理疗效果，对各种急慢性疼痛均有很好疗效。磁场影响人体电流分布、荷电微粒的运动、膜系统的通透性和生物高分子的磁矩取向等，使组织细胞的生理、生化过程改变，产生镇痛、消肿、促进血液及淋巴循环等作用。能无衰减渗透人体10cm，可用于各关节炎的疼痛、类风湿关节炎、关节僵硬、肌肉骨骼疼痛疾、颈椎疾病、坐骨神经痛、腰痛，腰间盘突出、尿失禁等疾病，治疗时间短，起效快，无痛感，安全、可靠、无副作用。满足目前临床的大量患者需求。 | 1、激光性能： 1.1、激光波长：650nm，允差±10%。 1.2、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。 2、低频交变磁场性能： 2.1、最大磁感应强度：3.6T，允差±20%。 2.2、刺激强度：0～100%可调，步进1%。 2.3、输出频率：1Hz～30Hz，步进1Hz。 3、液冷系统，噪音低且可长时间工作。 | 台 | 1
10 | 熏蒸治疗机 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别中药熏洗设备，中药熏蒸主要是通过物理温热和中药吸收的双重作用达到治疗目的。人体在熏蒸作用下，全身毛孔开放、排汗，这样，一方面可以将体内新陈代新产物和有害物质排出体外；另一方面有效的中药成分通过开放的毛孔进入体内，从而起到活血化瘀、温经散寒、驱风祛湿、消炎止痛的作用。将药物直接作用于病变部位，避免了内服药对人体产生的毒负作用。 | 1、微电脑控制操作系统，液晶触摸显示屏。 2、工作温度功率设定范围：根据加热功率区分550W～1050W之间分档可调 3、单锅加液量为至少3L。 4、自动控制废液的排放，可满足同时治疗两个部位。 5、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 | 台 | 2
11 | 特定电磁波治疗器 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别中医磁疗设备，特定电磁波是目前康复理疗必备的产品之一，技术成熟，加之目前疼痛性的疾病等病人的数量一直在增加，同时随之人们经济生活水平的提高，就医的病患数量也较之前有很大的增加。病人数量的增加、疗效的突出，特定电磁波的使用率很高，属于骨伤科、中医科常用设备。 | 1.运行方式：连续工作。 2.定时控制范围：0-60min。 3.电磁波谱范围：2-25μm。 4.支臂伸缩范围：＞500mm。 5.治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全。 | 台 | 20
12 | 电针治疗仪 | 社区卫生服务中心中医药服务中医类别针疗设备，电针仪通过模拟传统针灸的刺激方式，将脉冲电流作用于人体穴位，从而激发经络之气，调整人体阴阳平衡，达到治疗疾病的效果，属于骨伤科常备设备。 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波。 2、输出脉冲路数：至少六路输出。 3、输出脉冲频率：1~100Hz 可调，允差为±15%。 4、工作模式：至少包含连续波、断续波、疏密波工作模式。 | 台 | 20
13 | 盆底、腹直肌康复（生物反馈治疗仪） | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置目录之一，适用于对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。用于女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等治疗。满足孕产妇建卡在社区、产后访视在社区、康复在社区，符合分级诊疗。 | 技术参数： 1.触摸屏操作或可键盘鼠标操作，操作使用快捷高效；评估治疗一体。 2.设备治疗通道数量≥4个，其中，电刺激生物反馈同步治疗通道数量≥2个，4通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道。 3.盆底、产康功能完全独立，使用效率更高。 电刺激性能参数 4.脉冲频率：1～2500Hz，1Hz步进。 5.脉冲宽度：50～2000μs，50μs步进。 6.刺激波形：基础波形至少包含单面波、双面平衡波、交互波。 7.电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 肌电性能参数 8.EMG测量范围：1.0～2000.0μV（r.m.s） 9.差模输入阻抗≥5MΩ 10.共模抑制比>100dB。 11.反馈阈值准确度：在中心频率点测量时误差不大于标称值的±2uV或±10%。 软件功能 12.治疗模式至少包含：循环电刺激、触发电刺激、刺激反馈、生物反馈。 | 台 | 1
14 | 读片灯箱 | 社区卫生服务中心中医药服务辅助诊断设备，是临床医生影像X线片等读取胶片观看诊断的重要辅助工具。 | 手动开关式阅片灯箱，尺寸：600mm*510mm*100mm（长*高*宽），允许误差±10%。 | 台 | 3
15 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 恒温电蜡疗仪通过恒温加热蜂蜡，结合电刺激，缓解疼痛并促进局部血液循环。 | 制蜡工作程序为自动，蜡饼层数为10层~18层。 | 台 | 1
16 | 超短波治疗仪 | 超短波治疗仪通过高频电磁波消炎止痛，促进血液循环和组织修复 | 波长范围：10-1m，工作频率：27.12MHz，±1.35MHz。 | 台 | 2
17 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪通过微波电磁波深入组织，产生热效应与非热效应，促进血液循环、消炎镇痛，加速组织修复 | 工作频率：2450MHz±30MHz，输出功率：治疗0~100W可调，理疗0~40W可调。 | 台 | 2
18 | 肌骨超声 | 肌骨超声通过无创实时动态成像，评估肌肉、骨骼、关节及软组织病变，检测积液、炎症与损伤，并结合多普勒及弹性成像分析血流与组织硬度，辅助精准诊断与治疗决策 | 扫描方式：线阵、凸阵、相控阵，多普勒模式：B、M、CDI、Power、PWD、CW，配2个探头：分别为凸阵探头和线阵探头。 | 台 | 1

## 合同包二（急救治疗）
金海街道社区卫生服务中心设备采购项目表（急救治疗）
序号 | 设备名称 | *规格型号 | 主要技术参数 | *计量单位 | *采购数量 | 供应商扩充星号参数 | 供应商扩充普通参数
1 | 心电监护仪 | 危重病人监护设备：心电监护仪是一种用于连续监测患者心电活动的医疗设备，实时监测、预警功能、数据记录辅助诊断，它对于患者的病情监护和诊断具有重要作用，用于病房、抢救室、异常反应处置使用，是必备设备。 | 1、一体化设计，便携式。 2、主机配备至少一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备 。 3、至少具备心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、心率（HR)监测功能。 4、彩色显示屏。 5、支持数据存储、回顾、分析、报警功能。 6、支持房颤心律失常、心电ST段分析功能。 7、内置充电电池，电池支持监护仪连续工作时长不低于8小时。 8、使用年限≥10年。 | 台 | 2
2 | 心电监护仪 | 危重病人监护设备：心电监护仪是一种用于连续监测患者心电活动的医疗设备，实时监测、预警功能、数据记录辅助诊断，它对于患者的病情监护和诊断具有重要作用，用于病房、抢救室、异常反应处置使用，是必备设备。 | 1、一体化设计，便携式。 2、主机配备至少一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 3、至少具备心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、心率（HR)监测功能。 4、彩色显示屏。 5、支持数据存储、回顾、分析、报警功能。 6、支持房颤心律失常、心电ST段分析功能。 7、内置充电电池，电池支持监护仪连续工作时长不低于8小时。 8、使用年限≥10年。 | 台 | 1
3 | 除颤仪 | 急救设备：除颤仪是急救、抢救不可或缺的医疗设备，恢复正常心律、自动分析心律、提高急救效率等，在心律失常抢救中是关键医疗设备，作为病房、抢救室、异常反应处置室必备设备。 | 1、彩色显示屏。 2、除颤能量的最高能量≤200J，每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒。 3、在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 4、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。 5、可进行持续心电监护。 6、可存储功能。 7、自带打印机。 8、内置可充电电池，具有快速充电技术，设备所有功能全开时电池使用时间≥2小时。 9、直流、双相波。 | 台 | 1
4 | 除颤仪 | 急救设备：除颤仪是急救、抢救不可或缺的医疗设备，恢复正常心律、自动分析心律、提高急救效率等，在心律失常抢救中是关键医疗设备，作为病房、抢救室、异常反应处置室必备设备。 | 1、彩色显示屏。 2、除颤能量的最高能量≤200J，每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒。 3、在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 4、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。 5、可进行持续心电监护。 6、可存储功能。 7、自带打印机。 8、内置可充电电池，具有快速充电技术，设备所有功能全开时电池使用时间≥2小时。 9、直流、双相波。 | 台 | 1
5 | 吸痰器 | 急救设备：吸痰器是一种用于快速清除患者呼吸道分泌物的医疗设备，特别是昏迷等排痰困难需要紧急清除的患者；属于异常反应处置室抢救必备设备。 | 1、负压可调节。 2、工作噪声≤65dB(A)。 | 台 | 1
6 | 吸痰器 | 急救设备：吸痰器是一种用于快速清除患者呼吸道分泌物的医疗设备，特别是昏迷等排痰困难需要紧急清除的患者；属于异常反应处置室抢救必备设备。 | 1、负压可调节。 2、工作噪声≤65dB(A)。 | 台 | 1
7 | 急救推车 | 急救设备：急救推车，是一种用于医疗机构内紧急情况下的移动医疗设备，用于紧急情况下转运患者必备工具；属于异常反应处置室抢救、转运患者必备设备。 | 至少五抽屉 | 辆 | 1
8 | 急救推车 | 急救设备：急救推车，是一种用于医疗机构内紧急情况下的移动医疗设备，用于紧急情况下转运患者必备工具；属于异常反应处置室抢救、转运患者必备设备。 | 至少五抽屉 | 辆 | 1
9 | 呼吸球囊 | 急救设备：呼吸球囊，又称为手动复苏球囊、简易呼吸器，是一种常用于急救和医疗场合的便携式呼吸支持设备，用于人工呼吸、紧急供氧、支持呼吸治疗易于操作；属于异常反应处置室、抢救室必备设备。 | 硅胶材质 | 个 | 2
10 | 呼吸球囊 | 急救设备：呼吸球囊，又称为手动复苏球囊、简易呼吸器，是一种常用于急救和医疗场合的便携式呼吸支持设备，用于人工呼吸、紧急供氧、支持呼吸治疗易于操作；属于异常反应处置室、抢救室必备设备。 | 硅胶材质 | 个 | 2
11 | 担架车 | 急救设备：担架车是医疗机构和紧急救援服务中常用的运输工具，主要用于转运患者，属于抢救室、异常反应处置室必备设备。 | 1、车体为不锈钢材质。 2、床体为可升降式，车面板高低调整。 3、床体配备氧气瓶架及锁紧开关。 4、四个角分布输液架孔位。 | 辆 | 1
12 | 洗胃机 | 急救设备：洗胃机是一种医疗设备，主要用于对食物中毒、药物过量、服毒自杀等情况下的患者进行紧急洗胃、快速清除胃部毒物治疗；属于抢救室必备抢救设备。 | 1、具有“口腔档和鼻腔档”洗胃模式。 2、流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）。 3、噪声：≤65 dB(A)。 | 台 | 1
13 | 药品柜 | 一般诊疗设备：药品柜是用于存放药品的专用储藏设备；属于治疗室、外科清创室必备设备。 | 1、产品规格：980*400*1980mm，±5%。 2、整柜主架采用质量达到或优于304不锈钢型材。 3、主架采用≥1.2mm厚板材成型，其他采用≥1.0mm，上下柜门带锁。 | 个 | 2
14 | 器械柜 | 一般诊疗设备：器械柜属于储存设备，用于存放、分类和管理医疗器械和用品；属于外科手术、抢救室必备设备。 | 1、产品规格：900*400*1750mm，±5%。 2、整柜主架采用质量达到或优于304不锈钢型材。 3、上下柜门带锁。 | 个 | 2
15 | 无菌柜 | 一般诊疗设备：无菌柜是医疗机构中用于存放无菌医疗器械和物品的专用存储设备；属于外科必备设备。 | 1、产品规格：980*450*1980mm，±5%。 2、整柜主架采用质量达到或优于304不锈钢型材。 3、主架采用≥1.2mm厚板材成型，其他采用≥1.0mm。 | 个 | 1
16 | 担架车 | 急救设备：担架车是医疗机构和紧急救援服务中常用的运输工具，主要用于转运患者，属于抢救室、异常反应处置室必备设备。 | 1、车体为不锈钢材质。 2、床体为可升降式，车面板高低调整。 3、床体配备氧气瓶架及锁紧开关。 4、四个角分布输液架孔位。 | 辆 | 2
17 | AED | 心脏骤停抢救设备：自动体外除颤器（AED）是一种用于心脏骤停急救的关键设备，它能够自动分析患者的心电图（ECG）并根据需要提供电击除颤；属于抢救设备，特别是院外医疗保障时必备设备。 | 1、抗冲击/跌落性能。 2、防尘防水级别：≥IP55。 3、具备双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，具备在成人模式和儿童模式下除颤能量自动递增功能。 4、从开机到200J放电准备就绪用时≤7s。 5、开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。 6、自带存储功能。 7、支持设备使用时实时自检和开机自检。 8、设备使用年限≥10年。 | 台 | 2
18 | 污物桶 | 一般诊疗设备：属于洗胃机配套设备。 | 采用质量达到或优于304不锈钢材料制作而成。 | 台 | 2
19 | 治疗车 | 一般诊疗设备：主要用于存放和运输医疗用品、药品和仪器设备，为医生和护士提供一个方便的工作空间，同时也方便了病人的治疗过程，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、车身配有抽屉、网篮、锐器盒。 2、车体底部：万向静音轮，至少两只轮子带刹车功能。 | 辆 | 16
20 | 病历车 | 住院类设备：病历车是医疗机构中常用的一种辅助工具，主要用于存放和运输病历资料、医疗文件等。 | 1、产品规格：内设至少40格病历。 2、至少2个抽屉。 3、底部：万向静音轮，至少两只轮子带刹车功能。 | 辆 | 1
21 | 污物车 | 一般诊疗设备：用于收集和运输医疗废物，确保医疗废物的安全处理和防止交叉感染，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1.优质不锈钢材料。 2.整体采用框构架。 3.配超大容量污物袋一个，具有防水功能。 4.底部采用静音防缠绕载重脚轮,带刹车装置 | 辆 | 1
22 | 污物车 | 一般诊疗设备：用于收集和运输医疗废物，确保医疗废物的安全处理和防止交叉感染，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1.优质不锈钢材料。 2.整体采用框构架。 3.配超大容量污物袋一个，具有防水功能。 4.底部采用静音防缠绕载重脚轮,带刹车装置 | 辆 | 1
23 | 自助式体检设备（健康小屋） | 社区卫生服务中心服务开展基本智能信息化设备，用于慢病示范区群众自我体检设备 | 1、自助体检设备项目至少包括：身高、体重、血压、视力、人体成分分析、动脉硬化、中医体质辨识等。 2、健康小屋工作站1套（包括软件、硬件）。 3、健康小屋内部设备仪器需要摆放的台面、桌子等。 4、具备本地存储功能。 5、与医生工作站接口连通，实现数据实时上传。 | 台 | 1
24 | 骨密度 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备之一。主要利用骨质对超声衰减度（BUA）和声速（SOS）的变化来进行无创、无损、无辐射检测人体骨密度骨强度等生理学参数, 对儿童生理发育，老人骨损骨折风险的预防有很大的参考价值和指导价值, 为骨质疏松疾病提供一种先进筛查手段。 | 1、仪器具有诊断骨质疏松症，评估骨质状态，预测骨折风险。 2、质控要求：开机自动自检，并能定标、校正，并自动记录调整结果。 3、工作站软件具有开放的软件协议，可与医院的体检软件或局域网联网。 4、AI智能骨龄分析测评系统。 | 台 | 1
25 | 自助血压 | 社区卫生服务中心服务开展基本设备，用于患者日常血压测量，适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；自助血压操作简单，易懂，方便患者就诊前自测血压，缩短医生诊疗时间； | 1、彩色显示屏。 2、记忆组数≥300组。 3、具备自助打印、存储功能。 | 台 | 3
26 | 自动身高体重仪 | 基础设备：为医生提供准确的诊断依据，辅助制定治疗方案。同时，其快速、便捷的测量方式也能大大提高工作效率，减少患者的等待时间，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 具备自助打印、数据存储、自动计算BMI体质指数功能。 | 台 | 3
27 | 空气消毒机 | 基础设备：消毒器主要用于对室内的空气消毒，有效降低交叉感染几率，人机共处，安全性高，满足院感要求。 | 1、等离子体技术进行空气消毒。 2、满足医疗机构院感需求。 3、达到人机共室。 | 台 | 60
28 | 24小时动态心电图 | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置中的一般诊疗设备。24小时动态心电图是一种长时间连续记录并编集分析人体心脏在活动和安静状态下心电图变化状况。包括:ST水平趋势图，心率变异，身体运动后的数据及各种心率失常的鉴别诊断。能够记录全部的异常电波，能检出各类心律失常和病人在24h内各状态下所出现的有或无症状性心肌缺血，对心脏病的诊断提供精确可靠的依据，尤其对早期冠心病有较高的检出率。利于慢病分级诊疗、慢病规范管理。 | 1、支持十二导及三通道心电数据采集。 2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览。 3、配备软件系统，具有自动分析功能。 4、实现与医院工作站连接。 5、实现与上级医院会诊功能。 6、电池剩余电量可观测。 | 台 | 1
29 | 24小时动态血压监测 | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置中的一般诊疗设备。协助鉴别原发性、继发性和复杂高血压；指导合理用药，更好地预防心脑血管并发症的发生，预测高血压的并发症和死亡的发生和发展。利于慢病分级诊疗、慢病规范管理。 | 1、支持统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。 2、电池剩余电量可观测。 3、支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。 4、实现与医院工作站连接。 5、实现与上级医院会诊功能。 | 台 | 1
30 | 炭13呼气检测仪 | 一般诊疗设备：检测患者是否感染幽门螺杆菌 | 1、检测通道≥12，同时接样本组≥6。 2、信息输出方式：数据传输到工作站上，可通过打印机打印。 3、数据端口开放，需接入医院局域网、连接使用扫码枪、社保卡等接入LIS，HIS，PACX等系统。 | 台 | 1
31 | 便携式肺功能检测仪 | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置中的一般诊疗设备。基本公共卫生项目慢阻肺患者筛查，属于基本公共卫生服务必备设备。 | 1、配套医生管理系统，可远程查看呼吸报告、呼吸历史，可生成历史趋势曲线图形。 2、支持标准A4报告打印或扩展热敏打印功能，方便医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。 3、针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。 4、一体设计，设备主机具备触屏控制，可直接设备上的填写问卷。 5、至少配备1个定标桶。 | 台 | 5
32 | 急救箱 | 急救设备：急救箱是在突发伤病或紧急情况下提供初步救护的重要工具，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、配备常用的急救用品。具体配置可根据用户需求进行定制。 2、材质耐用：采用优质材料制作，箱体坚固耐用，防水防尘，保护内部急救用品。 | 个 | 1
33 | 糖尿病足筛查诊断箱 | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置中的一般诊疗设备。采用双向多普勒仪检查,同时配合踝肱及趾肱血压组件(测量踝肱指数ABI,趾肱指数TBI),检查外周血管的硬化、狭窄及阻塞状况.作为一种糖尿病周围血管病变快捷、无创的最佳筛查方案。 | 1、设备具备外周血管疾病诊断、评价等功能。 2、多普勒主机1台、超声探头1个、ABI血压套件1套、血流分析软件1册、移动工作站及设备1套、无线彩色打印机、移动台车，具备存储、自助打印功能。 | 台 | 1
34 | 出访包（体检一体机） | 厦门市基层医疗卫生机构医疗及信息化设备配置中的一般诊疗设备。主要功能是完成国家公共卫生体检，可以检测人体多项重要参数，减少医护人员的工作量，同时提高体检速度，提升居民的体验感。 | 1、至少应包括12导联心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、体温和尿液分析等7项检测功能，身份证读卡功能，以及检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能。 2、上述检测功能可以分别由主机及其配套的医疗器械类设备来完成。 3、设备内置可充电电池。 | 台 | 2
35 | 电子血压计 | 基础设备：用来测量成人及3岁以上儿童的血压和脉搏，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、LCD数字显示。 2、具备存储功能。 | 台 | 30
36 | 听诊器 | 基础设备：心血管检查：听诊心率、心音、血管杂音等。呼吸系统检查：听诊肺部的呼吸音，判断肺内病变。血压测量辅助：放大脉搏声音，便于血压测量，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、优质材料：听头采用优质铜材，确保声音传导清晰。 2、防漏音设计：胶管与听头采用旋扣包箍连接，有效防止声音泄漏。 3、舒适耐用：耳塞柔软舒适，弹簧片耐用，长时间使用也不易疲劳。 | 个 | 30
37 | 体温计 | 基础设备：体温计的用途主要是用于测量人体温度，以评估个体的健康状况，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 精度：示值允差在+0.1℃或-0.15℃之间，最小分度值为0.1℃，确保测量准确。 | 个 | 100
38 | 额温枪 | 基础设备：用于医生快速、准确地测量人体温度，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、显示屏幕≥1英寸LCD数字显示屏。 2、自动关机。 | 台 | 30
39 | 无菌柜 | 一般诊疗设备：无菌柜是医疗机构中用于存放无菌医疗器械和物品的专用存储设备；属于外科必备设备。 | 采用质量达到或优于304不锈钢型材。 | 台 | 2
40 | 读片灯箱 | 一般诊疗设备：主要用于供透明正片检查其色彩、曝光、构图等，是医疗、摄影等领域常用的辅助工具，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 手动开关式阅片灯箱，尺寸：600mm*510mm*100mm（长*高*宽），允许误差±10%。 | 个 | 8
41 | 指夹式脉氧仪 | 一般诊疗设备：主要用于实时监测血氧饱和度和心率。 | 数字显示。 | 个 | 30

## 合同包三（检验类）
金海街道社区卫生服务中心设备采购项目表（检验类）
序号 | 设备名称 | *规格型号 | 主要技术参数 | *计量单位 | *采购数量 | 供应商扩充星号参数 | 供应商扩充普通参数
1 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。血细胞分析是临床上最常见的化验项目之一。检查项目主要包括红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白和白细胞分类等，它的意义在于可以发现许多全身性疾病的早期迹象，诊断是否贫血，是否有血液系统疾病，反应骨髓的造血功能等。 | 1、采用流式细胞原理及电阻抗技术对白细胞进行五分类测定。 2、测定速度：全自动进样时≥90个样本/小时。 3、标本类型及用血量：静脉全血，末梢全血，预稀释血。全血≤40μl；预稀释血≤20μl。 4、进样模式：全自动进样模式、手动进样模式、急诊模式。 5、一次可装载≥50个标本,并且可连续进样。 6、仪器自带中文彩色高清触摸屏，触摸式操作。 | 台 | 1
2 | 全自动生化分析仪 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一，在临床上对来源于人体的血清、血浆、全血、尿液、脑脊液及胸腹水样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括肝功能、肾功能、胰腺、前列腺、糖代谢、血脂、心肌酶、离子、贫血、肿瘤、凝血、特定蛋白类以及药物浓度。 | 1、比色法速度：≥800测试/小时，电解质速度：≥600测试/小时。 2、同时分析项目：≥63项（含ISE）。 3、样品种类：血清、血浆、尿液、全血或其他类型。 4、进样区总容量：≥170管。 5、轨道进样和圆盘进样，带试剂冷藏功能。 6、采用恒温液干式孵育或固体加热，反应温度精度37±0.1℃。 7、试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个，可不停机加载试剂。 8、采用石英玻璃反应杯，反应杯个数≥160个。 9、试剂通道可全开放，兼容国产品牌试剂，试剂无需倒瓶操作直接上机。 | 台 | 1
3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。该设备主要用于对人体血清/血浆等体液进行免疫项目的定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括自身抗体、甲状腺激素、生殖激素、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、代谢检测等近140多种项目，可根据临床需求使用不同项目检测。 购进高分析生产力的化学发光免疫分析仪，快速发报告意味着快速诊断、快速治疗、将给患者与医院带来双重利益。 | 1、一般检测项目：检测项目包括、甲状腺激素、生殖激素、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、代谢检测等。 2、最小检测模块试剂位≥30个，支持在线更换试剂。 3、搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载。 4、检测速度：≥300测试/小时。 | 台 | 1
4 | 全自动尿液尿有形成分分析仪 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。中华医学会检验分会的专家起草了《尿沉渣检查标准化的建议》，提出“尿沉渣计数的标准化、规范化”，“尿沉渣形态学观察的必要性和要求。”定量法能帮助检验人员准确分析尿沉渣的红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等所有形态学成分，为临床诊断提供非创伤尿诊断结果。尿液的规范化定量检查将对临床提供更直接、更客观的定量指标和形态分析，更有利于对泌尿系统的一些病理性的变化进行区别和定位，将大大提高临床的诊疗水平。 | 1、尿液检测需求：葡萄糖(GLU)、蛋白(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)等项目的测定。有形成分具有检测红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管形、病理管型、结晶、粘液丝、细菌、酵母菌、白细胞团、精子等参数。 2、具有尿理学分析比重、浊度、颜色、检测功能。 3、具备自动进样功能。 4、检测速度：综合测速≥120标本/小时（恒速）。 | 台 | 1
5 | 尿液分析仪 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。尿液检查作为医学领域的常规检测，对全身性疾病特别是肾、泌尿系疾病的诊断有着重要的作用，传统的测量方法是用干化学测量法，干化学尿液分析仪的普遍使用，提高了工作效率。 | 1、光源系统：采用冷光源测定系统。 2、测定速度：≥500条/h。 3、试纸项目选择：可选择14项、13项、11项或10项。 4、可测项目：包含白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C等。 5、工作方式：可选择单条测试或连续测试。 6、显示：触摸液晶显示屏。 | 台 | 1
6 | 全自动特定蛋白分析仪（含糖化血红蛋白、C-反应蛋白检测功能） | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。特定蛋白分析仪是近年来国内医疗器械市场新兴起的新型的检验仪器，将特种蛋白的检测提高到一个空前的高度，它摒弃了现有的手工法和生化透射比浊法的一些弊端，用最合理的方法学，最精确的测量结果，将特定蛋白的测量带入了一个全新的时代。 | 1、样本类型：全血、血清、血浆、尿液等。 2、可自动进样，支持静脉采血管、封膜尿液管穿刺取样， 360°自动条码扫描。 3、可检测糖化血红蛋白、C-反应蛋白、全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA) 、尿微量白蛋白(mALB)、血清胱抑素 C、转铁蛋白、免疫球蛋白 G、β2-微球蛋白、肌酐、抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）等。 | 台 | 1
7 | 血沉仪 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。红细胞沉降率是急性期反应和急性期反应物（尤其是纤维蛋白原）水平的间接衡量指标。红细胞沉降率的检查对于疾病的诊断十分重要。 | 1、样本位：≥30，即插即用模式支持随时加载样本 2、测量时间：≤30min | 台 | 1
8 | 纯水机 | 检验科基础设备，可将自来水纯化为医院检验科用水，符合医院检验科用水标准。 | 1.产水量≥100升（25℃），产品水质：水质符合实验室用水标准，产水电阻＞15MΩ 2.为了更好地保障水过滤效果，预处理部分具备可冲洗功能。 3.为了设备安全稳定运行，高压泵采用3/4HP电机，纯铜泵头满足设备整体用水要求 4.系统配备原水泵，高压泵，纯水增压系统 5.具有一个压力表，方便监测各级运行压力。 6.反渗透膜壳采用卫生级304不锈钢材质，数量1支，满足产水要求 | 台 | 1
9 | 自动脱帽离心机 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。目前各级医院在采集血液样品时，普遍使用真空采血管，在完成血液离心后必须人工拔去管盖，效率低下；拔盖时产生的振动可能导致血液重新混合，并且增加病菌感染的风险。自动脱盖离心机脱盖效果显著，彻底解决了困扰各级医院多年的真空采血管脱盖难题，是各级医院理想的检验仪器。 | 1、适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽。 2、大屏幕液晶显示、操作简便 。 3、采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。 4、电子门锁，安全性能强。 5、采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能。 6、真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%。 7、最高转速 4000r/min。 8、最大相对离心力 3030×g。 9、最大离心管数80支(ɸ13×75/100mm)。 10、转速精度 ±10r/min。 | 台 | 1
10 | 低速离心机 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。离心机作为实验室中的常用设备，可以快速将样品分离成不同的组分，提高实验效率和准确性。离心机广泛应用于分离DNA、RNA、蛋白质、细胞等生物学和化学领域中，能够帮助实验者更加准确和快速地完成实验。 | 1、配有多款管架、适配器，一次性可分离36根15ml尖底试管、16根50mI尖底试管、80根7m/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目。 2、具有自动平衡功能。 3、全钢制外壳、安全可靠。 4、倒计时时间小于一分钟以秒显示。 5、电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。 6、最高转速5000r/min。 7、最大相对离心力4390×g。 8、最大容量 4×250ml。 | 台 | 1
11 | 恒温水槽 | 检验科基础设备。恒温水槽广泛应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物,遗传,病毒,医药,卫生,生化实验室,分析室教育科研的必备工具。 | 1、外壳采用钢板制成，防腐、不易生锈。 2、温控系统采用高精度传感器和集成元件。 3、控温范围：5-100℃ | 台 | 1
12 | 振荡器 | 检验科基础设备。主要应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验，亦可应用于混匀各类培养皿、酶标板等平板型实验器皿。 1.混合样品：水平旋转摇床通过旋转运动，能够有效地混合梅毒抗原和患者血清样本，使两者充分接触，从而提高检测的准确性和灵敏度。2.提高检测效率：在梅毒检测过程中，使用水平旋转摇床可以加速反应进程，缩短检测时间，提高检测效率。 | 1、具备盖板。 2、速度范围：40-230rpm。 3、时间设置范围：0-999min。 4、运行模式：定时/连续。 5、具备数字显示功能。 | 台 | 1
13 | 显微镜 | 检验科基础设备。主要用途：如血常规、尿常规的镜检复核等。 | 1、镜体:铝压铸金属框架，防护罩。 2、光学系统:UIS2光学系统。 3、照明装置:内置透射照明系统，LED功耗为0.5W（标称值）。 4、调焦系统:载物台垂直运动（粗调行程每一圈为15mm），粗调限位装置，扭矩调整为粗调旋钮，微调最小距离2.5微米。 5、换镜转盘:固定四孔物镜转换器。 6、载物台:线运动的机械固定载物台。 7、行程范围：76mm（X）×30mm（Y），带夹片器，样品定位刻度。 8、观察筒:双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：370.0-432.9mm。 9、聚光镜:阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑。 10、物镜:平场消色差，抗真菌 4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100×Oil N.A.1.25 W.D. 0.13mm（仅CX23LEDRFS1） 11、目镜（10×）：视场数F.N.20（防霉处理）。 | 台 | 3
14 | 稳压电源 | 检验科基础设备。市电电压有时偏高偏低、浪涌、冲击、和突然中断等情况，稳压电源的主要用途：1稳定输出电压，确保医疗设备在不同工作条件下都能获得稳定的电源供应。2提供电源隔离：稳压电源可以提供电源隔离功能，即在输入和输出之间建立起隔离保护，避免输入端的干扰信号影响输出端，提高电子设备的工作效率，稳压电源可以提供高效率的电源转换，有效降低能量损耗，提高电子设备的工作效率。 3可以为电子设备提供过载保护、短路保护、过热保护等功能，有效保护电子元件和电路，避免设备损坏。 4抑制电源纹波和噪声：稳压电源能够有效抑制电源输出中的纹波和噪声，提供干净、稳定的电源供应。 | 1、单机容量≥30KVA。 2、采用全彩色LCD触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，尺寸≥5英寸，中文操作界面，同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。UPS操作显示屏具备主机运行状态红、黄、绿三色指示灯、UPS装置工作状态图、电池状态检测、负载状态检测功能；不低于1000条日志信息记录，方便对UPS和电池组进行维护。 3、UPS的输出功率因数为1.0，UPS输出电压稳定精度≤±0.2%；UPS输出电压谐波分量：100%线性负载< 1%，非线性负载< 2%；UPS输出三相电压不平衡度：≤0.5%；UPS输出电压相位偏差：≤0.2°（正常和电池逆变模式）；UPS逆变双转换效率：100%负载≥95%；50%负载≥95.5%。 4、UPS主机的晶闸管配置短路故障在线检测装置。 5、UPS主机的内部电容器应具有固定及防护措施装置，以便更好保护电容器，以降低故障风险； 6、关键板件三防喷涂（控制板、接口板、电源板、功率板），有PCBA喷涂三防漆工艺，提升UPS设备的防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 7、UPS必须具备内部电容健康监测及预警功能。实时监测所有输入、输出滤波电容的温度，并在电容等关键部件失效之前提供预警信息。 8、保障除冰箱、离心机以外检验设备供电运行2小时。 | 台 | 1
15 | 床旁快测心肌酶学检测仪 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。床旁心肌酶检测仪主要用于检测血液中心肌酶的浓度，以帮助医生诊断心肌损伤或坏死的情况 | 1、首个检测结果出具时间≤15分钟。 2、急诊功能：可打断当前测试并插入急诊位。 3、打印模式：可外接USB打印机，可外接热敏打印机。 4、样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。 5、上样方式：支持原始采血管上样，穿刺吸样，支持带帽和不戴帽混合上样。 6、自动化功能：条形码自动识别、 自动混匀、吸样、加样、孵育和检测。 | 台 | 2
16 | 尿微量蛋白肌酐比值免疫分析仪 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。尿微量肌酐蛋白分析仪的主要用途是用于测定尿液中的微量白蛋白和肌酐含量。 微量白蛋白尿是反映肾小球疾病和损伤的一个非常灵敏的指标，在预示糖尿病肾病方面已使用多年。近年有资料显示，微量白蛋白尿也是非糖尿病患者心血管疾病发病的一个危险因子，受到广泛重视。因此尿液中白蛋白的准确测定就显得很重要。 | 1、检测方法： 两种或以上，（免疫散射比浊法、透射比色法）。 2、检测标本：随机尿液 3、样品前处理 ：无需前处理，直接上机检测。 4、测定项目 尿微量白蛋白(mALB)、尿肌酐(Cr)、ACR(mALB/Cr) 5、样本位 ≥10个样本位，具备急诊位。 6、样本管： 兼容常规尿液样品管。 | 台 | 1
17 | 高压灭菌器 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。采用重力置换的方式，将锅内冷空气排出，使内部蒸汽更为饱和。广泛用于实验室，检验科的器械消毒灭菌。 | 1.额定工作温度134℃。 2.使用温度105～136℃。 3.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。 4.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 5.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 6.设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 7.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 8.容积：≥30L。 | 台 | 1
18 | 生物安全柜 | 社区卫生服务中心服务能力评价主要设备配置之一。生物安全柜是为操作原代培养物、菌（毒）株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的负压过滤排风柜 | 1、气流模式：100%外排 2、通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证 3、流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s 4、送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 | 台 | 1

## 合同包四（口腔公卫）
金海街道社区卫生服务中心设备采购项目表（口腔公卫）
序号 | 设备名称 | *规格型号 | 主要技术参数 | *计量单位 | *采购数量 | 供应商扩充星号参数 | 供应商扩充普通参数
1 | 综合治疗台（电动综合牙科椅子） | 牙科设备：诊疗基础，涡轮机动力来源 | 1、使用期限≥10年。 2、至少具备下挂式。 3、漱口水患者可自主控制。 4、漱口水带加热功能。 5、具有内窥镜、一键消毒功能、内置洁牙机。 | 台 | 2
2 | 负压选位阀 | 牙科设备：与牙科电动抽吸系统搭配使用，负压吸引口内唾液、水、血液 | 带继电器。 | 台 | 2
3 | 牙科电动抽吸系统 | 牙科设备：与负压选位阀搭配使用，负压吸引口内唾液、水、血液 | 一拖二。 | 台 | 1
4 | 无油空气压缩机 | 牙科设备：涡轮机动力来源，压缩空气，带动涡轮机转动，切割牙体 | 静音无油，一拖三。 | 台 | 1
5 | 根管治疗马达 | 牙科设备：口内-牙体-根管治疗术-根管预备用 | 1、无线充电使用。 2、可适配多种型号根管搓。 3、带阻力过大回转、提醒功能。 | 台 | 2
6 | 根管长度测量仪 | 牙科设备：口内-牙体-根管治疗术-根管测量用 | 1、多频测量技术。 | 台 | 2
7 | 光固化灯 | 牙科设备：光固化树脂固化用 | 1、大功率。 2、固化快。 3、带多种使用模式。 | 台 | 2
8 | 牙周刮治器 | 牙科设备：牙周刮治用 | 配备龈下牙周刮治器一套。 | 台 | 2
9 | 硅橡胶取膜套件 | 牙科设备：硅橡胶取模 | 包括轻体注射枪3把，轻体、重体、咬合硅橡胶套件一套。 | 台 | 1
10 | 高温蒸汽灭菌机 | 牙科设备：高压灭菌 | 规格：29L容量，具备三次预真空消毒。 | 台 | 1
11 | 超声清洗机 | 牙科设备：消毒清洗器械 | 容量大于等于10L。 | 台 | 1
12 | 注油机 | 牙科设备：涡轮机养护 | 可支持5支以上同时注油。 | 台 | 1
13 | 打包机 | 牙科设备：打包封口器械 | 全自动封口机，自带切割功能，带操作人员、灭菌日期、失效日期等打印功能。 | 台 | 1
14 | 器械烘干箱 | 牙科设备：器械烘干 | 容量大于等于20L。 | 台 | 1
15 | 口腔专用移动边柜 | 牙科设备：口腔器械收纳整理 | 有多层抽屉，可移动。 | 台 | 2
16 | 不锈钢储物柜 | 牙科设备：无菌器械储存柜 | 四门器械柜。 | 台 | 1
17 | 小推车 | 牙科设备：存放根管治疗仪等小器械 | 可移动，带插线板。 | 辆 | 2
18 | 牙周治疗仪 | 牙科设备：牙周治疗 | 带超声根管治疗功能。 | 台 | 1
19 | 热牙胶仪 | 牙科设备：口内-牙体-根管治疗术-根管充填用 | 无线充电使用。 | 台 | 1
20 | 喷砂仪 | 牙科设备：口内-牙周-牙齿洁治，抛光使用 | 可接牙椅开关使用。 | 台 | 1
21 | 口腔技工桌子 | 牙科设备：口腔义齿制作修改工作台 | 带吸尘器，防尘箱，1.2米，不锈钢桌面。 | 台 | 1
22 | 高速涡轮机 | 牙科设备：高速切割牙体，去除龋坏、预备牙体、分牙等作用 | 喷雾均匀，可带光纤。 | 台 | 30
23 | 慢速涡轮机（弯头） | 牙科设备：慢速切割牙体，去除龋坏、预备牙体、桩核修复等作用 | 带喷水冷却功能。 | 台 | 10
24 | 慢速涡轮机（直头） | 牙科设备：慢速切割修复体，调磨矫治器、修复体 | 静音，平稳抗摔，不易生锈。 | 台 | 6
25 | 超声洁牙机手柄 | 牙科设备：超声洁治 | 配备超声荡洗头至少6支。 | 台 | 10
26 | 2号充填器 | 牙科设备：龋齿充填 | 2号水门汀充填器。 | 台 | 10
27 | 3号充填器 | 牙科设备：龋齿充填 | 3号水门汀充填器。 | 台 | 10
28 | 成形片夹 | 牙科设备：牙体邻面缺失充填成型用 | 配备大、中、小三个型号成型片。 | 台 | 5
29 | 剔挖器 | 牙科设备：手动去除龋坏牙体 | 1# 2支 2# 2支 3# 2支 4# 2支 拔牙用刮匙3# 2支 | 台 | 10
30 | 各型号牙挺 | 牙科设备：拔牙 | #2，#3，#4，#5各2把，丁字挺2对。 | 台 | 15
31 | 各型号拔牙挺，包括乳牙钳 | 牙科设备：拔牙 | 乳牙上前牙钳2把，乳牙后牙钳1把，成人上前牙钳1把，上前磨牙钳2把； 下前磨牙钳2把，右上磨牙1把，左上磨牙1把，上颌第三磨牙钳1把； 下颌磨牙钳1把，下颌第三磨牙钳1把，上颌残根钳1把，下颌残根钳1把。 | 台 | 20
32 | 眼科剪 | 牙科设备：拆线，简单手术 | 9.5cm。 | 台 | 5
33 | 止血钳（弯头） | 牙科设备：止血，拔除残根 | 16cm。 | 台 | 4
34 | 持针器 | 牙科设备：持针，缝合 | 16cm。 | 台 | 3
35 | 手术刀柄 | 牙科设备：手术 | #4。 | 台 | 3
36 | 碧兰麻注射器 | 牙科设备：麻药注射 | 内置钩头。 | 台 | 3
37 | 各型号技工钳 | 牙科设备：调改义齿卡环 | 三德钳2把，三叉钳2把，成型钳2把，日月钳2把。 | 台 | 10
38 | 蜡刀，雕刻刀 | 牙科设备：义齿制作与修改 | 粘固粉调刀E2，2把；雕刻刀E46，2把；雕刻刀C6，2把； 雕刻刀E48，2把；雕刻刀E47，2把。 | 台 | 5
39 | 去冠器 | 牙科设备：拆冠 | 普通手动去冠器。 | 台 | 2
40 | 冷库 | 预防接种疫苗专用：冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品，在低温冷藏条件下使药品不变质失效，延长药品的保质期,主要用于疫苗的储存。属于预防接种门诊必备设备 | 1、后补式冷库，外尺寸以实际测量为主，冷库容积20~25m³，库内高度需不低于2.2m。 2、温度要求：设计温度T=2~8℃； 3、冷库板满足室内冷库防火等级，有国家权威部门出具的完整的检测报告。 4、冷库门，后补门采用专用冷库门锁，门内配置防锁死安全打开逃生装置。库门均安装有防霜加热丝。 5、制冷机组:采用全封闭涡旋式压缩机组，单台机组功率≥2HP，制冷量符合冷库需求，一用一备； 6、冷凝方式为风冷式，一体式风冷冷凝器采用高效紫铜管。 7、蒸发器具备吊顶冷风机，一用一备，制冷量符合冷库制冷要求。化霜方式采用电热除霜。 8、电气控制:冷库电控箱配置液晶触控屏，实现一库双机、一用一备模式可选。 9、可实现制冷系统故障报警和中文显示等功能，具备蜂鸣声光报警、微信、短信报警，另增加一套报警系统。 10、库内蒸发器配置除霜温度探头和库温探头用于冷库控制系统监测及控制。 11、各种保护功能齐全，如过载保护、欠电压/过电压保护、电源相序保护、缺相保护、三相不平衡保护等功能。 12、可显示当前库温，化霜状态，并具备温度感应故障报警，除霜故障报警，库温异常自动报警，压力开关故障报警。 13、具有物联功能，可通过PC端、手机APP远程查看设备参数及报警信息，并对温度历史数据记录保存，导出打印、实现远程监控。 14、合格校准证书。 | 台 | 1
41 | PDA（疫苗入库） | 信息化设备：PDA扫码设备主要用于疫苗出入库扫码疫苗追溯码，主动生成出入库登记。无缝对接免疫规划疫苗管理云平台。属于预防接种门诊必备设备 | 设备无缝对接厦门市免疫规划管理云平台，具备连续扫码识别，自动去重，扫描疫苗出入库和追溯码，自动生成出入库登记。 | 台 | 2
42 | 2-8℃医用冷藏箱 | 一般设备：台面小冰箱是用来放置和保存重要的生物、化学试剂，以及特殊药品的专业冷藏柜。用于疫苗接种时的临时储存。为预防接种门诊必备设备 | 接种台用冷藏冰箱，有效容积率≥60L，合格校准证书。 | 台 | 4
43 | 医用低温保存箱 | 一般设备：我院为保障医疗质量的需求，低温冰箱是保存疫苗的核心设备，其温度稳定性,直接关系样本活性与医疗安全。现有设备若容量不足或控温精度差，可能导致样本失效（如mRNA疫苗需超低温存储），影响诊疗准确性甚至引发医疗事故。同时为了应对公共卫生事件，突发传染病（如新冠、流感）导致疫苗/试剂储备量陡增，购置医用低温冰箱是保障医疗安全、响应公共卫生需求、支撑战略发展的必要举措。 该设备有冷冻功能与冷库（仅有冷藏功能）形成互补，是预防接种门诊必备设备。 | 1、温度范围-20°C～-40°C可调节，有效容积≥90L。 2、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警等；声光报警、远程报警接口。 3、门体机械暗锁或者锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，或者可增加外挂锁； 4、合格校准证书。 | 台 | 2
44 | 温度监测（疫苗、试剂） | 基础设备：温度监测设备是为冷库、冰箱提供实时温度监测和报警，保证疫苗温度符合储藏、运输要求的设备。为预防接种门诊必备设备。 | 1、单台至少具备5个探头。 2、测温范围：温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。 湿度0%～100%；精度±5%。 3、通信：4G或者5G通信，数据直接发送到互联网。设备预置至少3年流量费用。 4、显示：高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数。 5、报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。 6、数据完整性：板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传。 7、电源：带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池。电池容量1800mAH以上，断电可连续使用3天以上。 8、可维护性：固件维护可实现在线空中升级。 | 台 | 2
45 | 双目筛查仪 | 一般诊疗设备：双目筛查仪主要用于视力问题检测、眼部疾病筛查、屈光度初步测定。是公卫体检室必备设备。 | 1、视力筛选仪功能：视力筛选仪通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力。估测瞳孔大小、瞳孔距离和眼睛凝视偏差。适用于六个月以上直至成人受测者。 2、设备手持式，并配备暗箱。 3、采集数据功能：具有显示受测者双眼屈光、瞳孔大小和斜视的功能。 4、测试时间：测试时间小于3秒以内。 5、配备扬声器。 6、输入信息功能：可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期和眼镜处方。 7、瞳孔大小：4mm-9mm范围内瞳孔大小均可。 9、电源：带后备电池，电池可充电，可使用1天以上。 10、具有WIFI功能。 11、配备触摸屏幕。 | 台 | 1
46 | 体重秤（站、座） | 基础设备：体重秤能够准确地称量2岁及以上儿童的体重，并通过定期的体重测量，进而了解儿童近期营养情况。体重秤（站、座）是公卫儿童体检室必备设备。 | 2、带去皮功能。 3、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm。 4、合格校准证书。 | 台 | 2
47 | 身高仪 | 基础设备：身高仪能够准确地测量2岁及以上儿童的身高，通过定期的身高测量，进而了解儿童近期营养情况。身高仪是儿童体检室必备设备。身高仪是公卫儿童体检室必备设备。 | 1、身高测量范围：60-200cm。 2、坐高测量范围：40-120cm。 3、分度值：1mm。 4、合格校准证书。 | 台 | 2
48 | 婴儿躺身高体重仪 | 基础设备：婴儿躺身高体重仪能够准确地测量2岁以下儿童的身高及体重，通过定期的身高、体重测量记录，进而了解儿童近期营养情况。婴儿躺身高体重仪是公卫儿童体检室必备设备。 | 1、液晶数码屏，彩色图形评价结果，全屏清晰显示。 2、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能。 3、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm。 4、产品内置有WHO和中国最新评价标准,进行营养评价，可选择使用。 5、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 6、合格校准证书。 | 台 | 2
49 | 儿童体检诊查床 | 一般诊疗设备：儿童体检诊查床可以帮助医生更好地完成对儿童的体检工作。儿童体检诊查床是儿童体检室必备设备。 | 规格：L1500*S600*H650，允差±10%。床面采用皮革制成，床体软硬适中，平躺舒适，床体主架采用不锈钢，坚实牢固，床腿装有塑胶套脚。 | 台 | 2
50 | 经皮黄疸仪 | 一般诊疗设备：检测新生儿黄疸 | 1、检测方法：光反射式,绿、蓝光比较。 2、显示方法：三位数字液晶显示，mg/dl、μmol/l两个单位滚动显示，可进行2－5次平均值测试，显示单次测量结果，错误数据可清除。 3、测量误差：00～15±1 ，16～25 ±1.5。 4、内置充电电池。 5、开启准备时间：小于3秒。 6、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1。 | 台 | 4
51 | 冷藏冰箱 | 一般设备：医用冷藏冰箱广泛应用于科研院校、医疗卫生、生物制药、药房等众多行业和领域，是必不可少的医疗设备之一。医用冷藏冰箱具有严格的温度控制装置，其性能和用途与家用冰箱比较有较大差异。主要放置和保存破伤风抗毒素、胰岛素、益生菌、生物制剂等特殊药品的专业冷藏柜。属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、顶部压缩机，免倒水。 2、三门智能，性能稳定，可数显温湿度，带温湿度超标监测报警功能。 3、带除湿、加湿功能。 4、带APP监测温湿度或者U盘导出温湿度记录功能。 5、配备不间断电源，满足断电至少2小时供电。 6、温度范围2-8℃。 7、合格校准证书。 | 台 | 2
52 | 阴凉柜 | 一般设备：阴凉库是指药品储存时需要保持在20度以下的环境，以确保药品的质量和有效性。这类药品通常对温度较为敏感，需要避免高温导致的变质或失效。阴凉柜的主要功能为控制温度与湿度，以达到药品存储的要求。具体功能为：制冷、除湿、加湿、加热，以及温湿度报警等功能。由于新院不具备建设阴凉库的条件，故需要购置阴凉柜。属于社区卫生服务中心常规设备。 | 1、顶部压缩机，免倒水； 2、≥1200L，三门智能，性能稳定，可数显温湿度，带温湿度超标监测报警功能。 3、带除湿、加湿功能； 4、带APP监测温湿度或者U盘导出温湿度记录功能。 5、温度控制在20℃以下。 6、合格校准证书。 | 台 | 3
53 | 温度计（疫苗使用） | 基础设备：根据不同药品标示的贮藏条件要求，分别储存在冷藏库（2-8℃）、阴凉库（20℃以下）或常温库（0-30℃）内，相对湿度均应保持在45%—75%之间。为了保证药品、疫苗储存环境的稳定，需要在每个库房中放置一个温湿度计来监测每日温湿度情况，并在超出温湿度范围时采取相应措施。 | 1、电子温湿度计，可挂壁，数显高精度； 2、不超过5英寸； 4、合格校准证书。 | 个 | 10
54 | 医用冷藏冰箱 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。主要用于保存需要2-8度阴凉保存的生物样本和检测试剂，确保它们在适当的温度下保存，从而保证医疗质量和研究结果的准确性 | 1、温度2-8℃，免倒水； 2、容积≥700L，双开门，可数显温湿度，带温湿度超标监测报警功能。 3、带除湿、加湿功能； 4、带APP监测温湿度或者U盘导出温湿度记录功能； 5、配备不少于12个可调节高度层架； 6、配备不间断电源，满足断电至少2小时供电。 7、合格校准证书。 | 台 | 3
55 | 医用低温冰箱 | 厦卫基层（2019）365号医疗设备配置标准中主要设备配置之一。主要用于保存需要-20度以下保存的生物样本和检测试剂，确保它们在适当的温度下保存，从而保证医疗质量和研究结果的准确性 | 1、样式：立式 2、有效容积：冷藏大于等于200升，冷冻大于等于90升。 3、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，断电报警等。 4、合格校准证书。 | 台 | 1
56 | 危险品防爆柜 | 基础设备。危险品防爆柜的主要用途是用于安全处理和存储危险化学品。易燃型危险化学品，包括酒精，正戊烷，乙醛等，这类危险化学品必须存放黄色的危险品防爆柜中 | 容积≥80L，标配层板≥3层。 | 个 | 5
57 | 诊查床 | 一般诊疗设备：主要用于医生对患者进行身体检查、诊断和治疗。它为患者提供了一个舒适的体位，便于医生进行全面了解患者身体状况。属于社区卫生服务中心常规设备。 | 不锈钢管焊接，底部加脚套。 | 台 | 22
58 | 病床及床头柜 | 住院类设备：病床是医院和医疗机构中不可或缺的设施，它不仅为患者提供休息和治疗的场所，而且具有多种功能以适应不同的医疗需求；中心设置病房、抢救室、异常反应处置室，用于抢救、治疗等使用。 | 1、ABS床头尾板1付、铝合金护栏1对、丝杆2条、5寸双面脚轮4个、不锈钢输液架插座6个、引流袋挂钩4个、输液架1支、杂物架1个、床垫1张、床上餐桌1块、床头柜1个。 2、背部调节高度：0°-80°±5°腿部调节高度：0°-40°±5°。 3、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 4、床垫规格与床配套。 6、床头柜，规格≥450*470*760mm，拉板内附杯座，内附隐藏式磁石。具备拖鞋及脸盆放置架。三层结构，上层伸缩餐板，中间超大容量柜，下层为杂物柜类；配置隐蔽式毛巾架及杂物钩。 | 台 | 35
59 | 轮椅 | 一般诊疗设备：轮椅是康复的重要工具，它不仅是肢体伤残者的代步工具，更重要的是使他们借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 可折叠手动四轮轮椅，钢质材料 | 台 | 3
60 | 可调节式输液椅子 | 一般诊疗设备：给病患输液，属于社区卫生服务中心常规设备。 | 防水耐磨，配软包扶手及不锈钢输液架。搁腿托板可拆除。 | 台 | 8
61 | 无影灯 | 一般诊疗设备：主要用于手术部位的照明，为切口和体腔中的人体组织和器官提供高亮度、色温佳、无影、聚焦好的照明；属于外科必备设备。 | 采用新型LED冷光源，满足节能与环保的要求，光谱中没有紫外线和红外线，医生头部和伤口区域温升≤1℃。每一个LED模块含有独立电子控制系统，单个LED的故障不会影响灯头的功能。 | 台 | 1
62 | 胎心多普勒 | 胎心多普勒主要用于胎心监护，在医学临床诊断学中用于心脏、血管和胎儿心率等诊断。胎心监测是非常重要的临床检查，因为怀孕之后，胎儿在体内是否正常，只能通过外界的一个胎心监测措施，来评估胎儿宫内是否安全；属于公共卫生孕妇早建卡、产检必备设备。 | 1、手持式。 2、屏幕显示胎心数字。 3、功能：可检测9周小孕周胎儿心率。 4、探头与主机分体设计，探头可更换。 5、电源：标配充电电池可在线待机充电；连续工作时间≥10小时。 6、低静噪音，胎心音清晰、准确、稳定，内置扬声器。 7、配充电器座。 | 台 | 3
63 | 落地冷光源（检查灯源） | 妇科基本常规检查设备，临床检查操作时辅助光源，内窥镜检查与治疗、外科手术照明，高亮度，长寿命，节能环保；冷光源，可调光，体积小，稳定，安全；属于妇科常见病、孕检、“两癌”筛查的必备设备。 | 光源类型：LED，色温：4000--6000K。 | 台 | 2
64 | 数字式十二道心电图机 |  | 1、设备内置存储器。 2、彩色液晶触摸显示屏，支持全触摸屏操作，支持智能输入法。 3、导联：12联同步采集、显示、打印。 4、具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示 12 道心电波形。 5、支持ST-VIEW功能，可以快速清晰判断ST抬高/压低的情况。 6、可内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网，支持输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP\FDA-XML\DICOM）。 | 台 | 4

## 合同包五（影像）
金海街道社区卫生服务中心设备采购项目表（影像）
序号 | 设备名称 | *规格型号 | 主要技术参数 | *计量单位 | *采购数量 | 供应商扩充星号参数 | 供应商扩充普通参数
1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 一般设备（配浅表探头、腹部探头，开展乳腺癌筛查，以及老年人下乡体检，可携带入户。） | 1、仪器采用笔记本式设计，至少包含一个电池、充电器及两个探头。 2、整机一体式操作面板。 3、高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 4、智能图像一键优化技术。 5、配置两个探头：凸阵探头（2-5MHz）、线阵探头（6-13MHz）。 6、每台仪器配移动超声车（含减震功能）。 7、具有耦合剂加温功能，配套工作站。 | 台 | 2
2 | 平板DR机 | 一般设备（1.设备为医用X射线摄影系统，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查；2.双板方便操作，减少患者等待时间，降低平板拔插操作带来的意外跌落损坏风险；3.骨密度测定及长骨拼接检查需求。） | 1、产品制造商具备DR高端X线设备的研发、制造能力，具有正规资质的厂家。 2、具有无线平板探测器2块。 3、X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟踪功能。 5、配备固定式四向浮动摄影床，具备球管与床下片盒联动功能。 6、具备双能骨密度测定功能。 7、近台操控屏≥10.5英寸（屏幕大便于操作）。 8、具有长骨拼接功能。 9、具备智能AI诊断系统。 10、具有智能售后远程服务系统。 11、配套工作站。 | 台 | 1
3 | 口腔影像化CR扫描系统 | 牙科设备：读取口腔小牙片影像数据 | 1、支持影像板型号：0#，1#，2#，3#。 2、影像板数据擦除方式：自动。 3、通讯接口：usb。 4、数据打印：支持普通打印，及DICOM打印、远程打印。 5、输出格式：DICOM, BMP 和JPG。 | 台 | 1
4 | 牙科X射线机 | 牙科设备：辅助检查-适用于全口牙齿、颌骨等硬组织X线检查 | 满足社区卫生服务中心牙科诊疗需求，具备遥控功能。 | 台 | 1
5 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 牙科设备：辅助检查-适用于全口牙齿、颌骨等硬组织X线检查 | 1、摄影模式：CT、全景、侧位、TMJ、牙片、模型扫描等。 2、主位患者定位方式：采用双侧耳夹+颌托+咬舌定位，三束激光定位，配双侧把手。 3、侧位患者定位方式：双侧耳夹+前额定位尺定位，一束激光定位。 4、扫描时间：CT≤15S，全景≤17s，侧位≤12s，TMJ≤20S。 5、重建时间：≤60s。 6、最小安装空间：2500mm(L)*2000mm(w)*2700mm(H)，含侧位；2000mm(L)*2000mm(w)*2700mm(H)，不含侧位。 7、配套工作站。 | 台 | 1